Назва закупівлі: Засоби контролю температурних режимів стерилізаційного та термостатного обладнання Класифікатор та його відповідний код 38930000-3 — Пристрої для вимірювання вологості та вологи Тип закупівлі: Відкриті торги Очікувана вартість: 381 218,02 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 26 лютого 2026 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-02-26-012517-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Якість товару має відповідати національним та/або міжнародним стандартам, що підтверджується учасником відповідними документами у складі пропозиції.

- Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі заповнивши вільні поля Таблиці 1 (так/ні з зазначення документу та сторінки в цьому документіі, вказати назву запропонованого товару/виробника товару).

- Учасник повинен надати у складі пропозиції документи, які підтверджують технічні характеристики товару - технічний паспорт до нього та/або інструкції з експлуатації та/або брошури виробника із зазначенням таких характеристик.

До всіх документів на товар, що надаються учасником відповідно до цього Додатку іноземною мовою, обов’язково надається їх переклад українською мовою.

- Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист про те, що Товар буде відкалібрований в порядку, передбаченому чинним законодавством України та під час поставки товару Учасник надає Замовнику свідоцтво про калібрування відповідного зразка, видане ДП «УКРМЕТРТЕХСТАНДАРТ» або іншою уповноваженою організацією.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару належної якості та такого, що відповідає вимогам замовника Учасник має надати:  оригінал гарантійного листа виробника(ів) (представника, офіційно уповноваженого на це виробником - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, за якістю, з термінами придатності, умовами та строками поставки, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника.

Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, назву предмету закупівлі згідно з оголошенням, номер закупівлі у системі PROZORRO. У разі надання гарантійного листа, виданого не виробником, а представником, обов’язкове надання підтверджуючих документів про статус представника.

6. Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару відповідно до вимог замовника* |  |  | Найменування запропонованого учасником товару ** |  |  | Відповідність предмета закупівлі (так/ні) запропонованого учасникам, назва документу та сторінка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) | Од. вим. | Кількість одиниць | Назва запропонованого товару, виробник | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1. | Реєстратор даних температури TC2012, 12-канальний,термопарний (5005-2012) у комплекті, Dostmann electronic. - Діапазон вимірювання температури не гірше, ніж -100...+1700°C - Роздільна здатність не гірше, ніж 0,1°C у діапазоні до 1000°C, 1 °C понад 1000 °C - Наявність 12 незалежних каналів для термопарних датчиків типів K, J, T, E, R, S з мініатюрними 2-контактними роз'ємами для термопари - Точність вимірювання не гірше, ніж: для K/J/T/E: ±(0,4% + 1°C) у діапазоні -50,1 до -100°C; для K/J: ±(0,4% + 0,5°C) у діапазоні -50,0 до +999,9°C; для T: ±(0,4% + 0,5°C) у діапазоні -50,0 до +400,0°C; для E: ±(0,4% + 0,5°C) у діапазоні -50,0 до +900,0°C. для R/S: ±(0,4% + 0,5°C) від 0-600°C; для R: ±(0,4% + 1°C) у діапазоні +601,0 до +1700°C; для S: ±(0,4% + 1°C) у діапазоні -+601,0 до +1500°C. - Підтримка SD-карт об’ємом від 1 ГБ до 16 ГБ для збереження даних з часовою міткою - Налаштовуваний інтервал запису від 1 до 3600 секунд, а також можливість ручного запису за запитом - USB/RS232 інтерфейс для передачі даних на ПК та подальшого аналізу (дані можна відкривати у Microsoft Excel) - РК-дисплей з зеленим підсвічуванням для відображення поточних вимірювань, розмір не більше 82 х 61 мм - Живлення 8 батарей типу AA (1,5 В) - Вага, не більше 795 г - Габаритні розміри, не більше 225 x 125 x 64 мм - Характеристики термопар у комплекті Термопара тип К в оплетці зі скловолокна, до +400°C, 1 м / 1,0 мм (6010-0058) - Тип датчика: термопара типу K (NiCr-Ni), клас 1 згідно стандарту EN 60584-1 (IEC). - Діапазон вимірювання температури не вужчий, ніж -40...+400°C. - Матеріал: скловолоконна ізоляція - Довжина не більше 1000 мм, діаметр не більше 1 мм. - Час реакції на зміну температури не гірше, ніж t90 ≈ 3 с. Датчик термопарний гнучкий погружний, без кабеля, -100...+1100°C (6010-0576) - Тип датчика: термопара типу K (інконель / мінеральна ізоляція), клас 1 згідно стандарту EN 60584-1 (IEC). - Діапазон вимірювання температури не вужчий, ніж -100...+1100°C. - Матеріал: скловолоконна ізоляція. - Довжина не більше 230 мм, діаметр не більше 3 мм. - Час реакції на зміну температури не гірше, ніж t90 ≈ 5 с. Комплект постачання: - Реєстратор даних температури , 12-канальний - - Термопара тип К в оплетці зі скловолокна, до +400 ˚C, 1 м/ 1,0 мм (6010-0058)– 20 штук - - Датчик термопарний гнучкий погружний, без кабеля, -100...+1100 С (6010-0576) – 2 штуки - Інструкція на українській мові - Жорсткий футляр - Карта пам'яті SD (4 ГБ) - Сертифікат калібрування згідно ISO 17025 виданий калібрувальною лабораторією з відповідною акредитацією - Гарантійний талон чи аналогічний документ з гарантійним терміном не менше 12 місяців | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Реєстратор температури RC-4Pro багатофункціональний, з дисплеєм , Elitech - Діапазон вимірюваних температур виносного зонду не гірше, ніж -40~85℃ - Діапазон вимірювання температури вбудованого сенсору не гріше ніж -30~70℃ - Роздільна здатність не більше 0,1℃ - Екран за замовчуванням повинен вимикатись через 15 секунд - Інтервал запису даних повинен встановлюватись в діапазоні від 10 секунд до 24 годин - Наявна можливість за допомогою однієї кнопки запускати/зупиняти запис даних. - Пам’ять приладу не менше 64000 значень - Наявність функції експортування даних у файли у форматах PDF, EXCEL - Живлення від батарейки - Наявність індикатор заряду батареї - Розміри приладу не більше ніж 93*50*22 мм Комплект постачання: - Реєстратор з виносним зондом, - інструкція з експлуатації - Елемент живлення - Додатковий елемент живлення - Сертифікат калібрування згідно ISO 17025 виданий калібрувальною лабораторією з відповідною акредитацією - Гарантійний талон чи аналогічний документ з гарантійним терміном не менше 12 місяців | шт. | 21 |  |  |  |  |

* У місцях, де таблиця містить посилання на конкретні марку чи виробника, вважати наявним вираз «або еквівалент».

«Еквівалент» товару мається на увазі його рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника.

**У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.