Назва закупівлі: Безпровідна система моніторингу кліматичних параметрів Класифікатор та його відповідний код: 38930000-3 — Пристрої для вимірювання вологості та вологи Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 2 689 629,21 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 17 вересня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-17-009911-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Безпровідна система моніторингу кліматичних параметрів Код ДК 021:2015 – 38930000-3 Пристрої для вимірювання вологості та вологи

1. Якість товару має відповідати національним та/або міжнародним стандартам.

2. Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі заповнивши вільні поля Таблиці 1 (так/ні, вказати назву запропонованого товару/виробника товару).

3. Учасник повинен надати у складі пропозиції документи, які підтверджують технічні характеристики товару - технічний паспорт до нього та/або інструкції з експлуатації та/або брошури виробника із зазначенням таких характеристик.

До всіх документів на товар, що надаються учасником відповідно до цього Додатку іноземною мовою, обов’язково надається їх переклад українською мовою.

4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару належної якості та такого, що відповідає вимогам замовника Учасник має надати:  оригінал гарантійного листа виробника(ів) (представника, офіційно уповноваженого на це виробником - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, за якістю, з термінами придатності, умовами та строками поставки, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника.

Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, назву предмету закупівлі згідно з оголошенням, номер закупівлі у системі PROZORRO. У разі надання гарантійного листа, виданого не виробником, а представником, обов’язкове надання підтверджуючих документів про статус представника.

5. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару відповідно до вимог замовника * |  |  | Найменування запропонованого учасником товару ** |  |  | Відповідність предмета закупівлі (так/ні) запропонованого учасникам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) | Од. вим. | Кількість одиниць | Назва запропонованого товару | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1. | Безпровідна система моніторингу кліматичних параметрів (комплект): | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Безпровідний даталогер температури на базі RFTCTemp2000A з термопарою типу К, MadgeTech | шт | 21 |  |  |  |  |
| 1.2. | Безпровідний трансивер (ретранслятор) | шт | 10 |  |  |  |  |
| 1.3. | Ліцензійне програмне забезпечення з протоколом валідації SVP-Secure System., MadgeTech (на 1 робоче місце) | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Загальні вимоги до системи: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Тип системи: безпровідна |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Призначення: контроль температури в середовищах, що потребують точного моніторингу, зокрема у фармацевтичних лабораторіях та дослідницьких установах. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Можливість масштабування: так |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Передача даних: безпровідна, у режимі реального часу 24/7 на персональний комп’ютер або в хмарне сховище. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Гарантія: 12 місяців |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вимоги до даталогера (датчика): |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Тип зонда: виносна термопара типу К |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Діапазон вимірювання температури: не вище –100 °C … не ничже +260 °C |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Дискретність вимірювання: 0,01 °C |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Зовнішнє середовище: від -20 °C до +60 °C, від 0 % відносної вологості до 95 % відносної вологості без конденсації |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Інтервал зчитування: від 1 зчитування в секунду до 1 зчитування кожні 24 години |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Об’єм пам’яті: не менше 16 000 зчитувань |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Циклічність запису: так |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Передача даних: безпровідна передача на ПК та хмару |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Сигналізація: - Програмна: надсилання e-mail повідомлень. - Апаратна: візуальна та звукова сигналізація. Налаштування: користувач може задавати межі та тип сповіщення |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Живлення: автономне, літієвий елемент живлення 9V. |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Пам’ять: енергонезалежна |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Наявність дисплея: так |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Матеріал корпусу: ABS-пластик |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Наявність відповідного документа про калібрування: Свідоцтво про калібрування відповідно до ISO 17025 на кожну одиницю обладнання (даталогер з термопарою) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Вимоги до трансивера (ретранслятора): |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Тип: безпровідний ретранслятор |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Живлення: від мережі 220 В |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Радіус дії: не менше 150 метрів з урахуванням наявності перешкод (стіни, перегородки тощо). |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Вимоги до хмарного сервісу: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доступ: із будь-якого пристрою, що має підключення до Інтернету, з будь-якої точки світу |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Журнал аудиту: так |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Захист даних: так (включаючи автентифікацію та шифрування) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Оновлення даних: у режимі реального часу |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Графічне відображення даних: так |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Можливість завантаження даних: так |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Вимоги до програмного забезпечення: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Інтерфейс: українська мова |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Функціонал: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Відображення даних у вигляді таблиць, графіків та статистичних зведень. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Можливість додавання приміток до зчитувань |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Експорт даних у формат Excel |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. | Журнал аудиту |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5. | Рівні доступу: адміністратор, користувач |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6. | Додавання ліній значення |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7. | Формування звітів: так |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8. | Налаштування шкали |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9. | Додавання інтервалу |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.10. | Підтримка електронного підпису |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Відповідність вимогам: 21 CFR Part 11 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Супутні послуги: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Монтаж системи моніторингу температури |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Налаштування системи моніторингу температури |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Валідація програмного забезпечення (SVP) з оформленням та передачею відповідних протоколів |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Кваліфікаційні випробування системи у складі IQ (Installation Qualification), OQ (Operational Qualification) та PQ (Performance Qualification) з оформленням та передачею відповідних протоколів |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Навчання персоналу |  |  |  |  |  |  |

*Усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». Таке посилання є необхідним, оскільки за своїми технічними характеристиками  оптимально відповідає потребам замовника.

**У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.