Назва закупівлі: Біологічні індикатори Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 35 650 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 28 лютого 2024 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-28-004452-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| № | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Біологічний індикатор стерилізації паром перекису водню (100 шт в упаковці) | уп. | 1 |

Вимоги:

Тестовий штам Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953.

Популяція не менше 1,0x106 та не більше 5 x 106  на носій

Носій – метал.

Упаковка носія – Tyvek.

Можливість висівання носія на триптон-соєвий бульйон (синоніми соєво-казеїновий бульйон, трипказно-соєвий бульйон).

Супровідний документ (сертифікат якості, сертифікат аналізу тощо) має містити інформацію про число D.

Залишок терміну придатності на момент поставки – не менше 60 %.

- Документи, які повинен надати Учасник закупівлі для підтвердження відповідності технічнім, якіснім та кількіснім характеристикам предмета закупівлі:

- Довідка у довільній формі, в якій повинна міститися інформація про технічні характеристики товару, який пропонується до постачання.

Гарантійний лист, відповідно до якого Учасник гарантує поставку товару належної якості та в установлені строки.

3) Мають бути наявні документи, що підтверджують походження та якість товару, а саме: сертифікат виробника, документ, що містить технічні характеристики товару (сертифікат аналізу, сертифікат якості тощо) для серії, яка пропонується або зразок документу, інструкція з використання мовою оригіналу та перекладені на українську мову. Документи мають бути завірені підписом Учасника.

4) Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).