Назва закупівлі: Послуги з кваліфікації та калібрування за показниками температури морозильника медичного HAIЕR DW-86L628 (зав./серійний № ВЕ06Q101ТОВ2В370042) Класифікатор та його відповідний код 50730000-1 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 58 433,33 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 06 листопада 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-11-06-006879-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з кваліфікації та калібрування за показниками температури морозильника медичного HAIЕR DW-86L628 (зав./серійний № ВЕ06Q101ТОВ2В370042)

Код ДК 021:2015 - 50430000-8 «Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання»

- Учасник надає гарантійний лист про те, що послуги з калібрування  за показниками температури морозильника будуть відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ДСТУ EN ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», діючим нормативним документам на методики калібрування засобів вимірювальної техніки та іншім нормативним документам.

- Надати копії документів, що підтверджують наявність у безпосереднього виконавця послуг акредитації НААУ на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

- Калібрування має проводитись по всьому об’єму камери морозильника, не менше ніж у 9 зонах для визначення розподілення температури всередині камери. Надати копії сертифікату калібрування на еталон, що планується для застосування під час калібрування камери морозильника.

- Надати копії документів, що підтверджують наявність у Учасника сертифікованої системи якості на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001.

- Надати гарантійний лист про надання доступу до автоматизованої інформаційної системи, що дозволить Замовнику здійснювати віддалений перегляд Сертифікату калібрування засобами мережі Інтернет.

- Послуги з кваліфікації морозильника медичного мають включати стадію кваліфікації функціонування (OQ) та кваліфікацію експлуатаційних властивостей (PQ), згідно з вимогами Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 «ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ. Належна виробнича практика», а саме містити наступні випробування: контроль елементів керування, контроль встановлених параметрів, контроль систем сигналізації (тривоги) і контроль температури (картування) протягом 24-х годин. В ціну послуг мають бути включені транспортні витрати, витрати на відрядження та вартість будь-яких інших витрат Учасника, що пов’язані з предметом закупівлі.

- Надати копії сертифікатів калібрування на застосовані вимірювальні прилади під час кваліфікації. Ці сертифікати калібрування мають відповідати вимогам НААУ та ДСТУ EN ISO/IEC 17025. Дата калібрування цих приладів має бути не старіша ніж 1 рік від дати проведення кваліфікації.

- Надати референс-лист з зазначенням не менше 3-х об’єктів та замовників у яких проводились аналогічні роботи з кваліфікації та калібрування холодильного, морозильного обладнання або термостатів чи інкубаторів за показниками температури. Надати копії титульних сторінок звітів з кваліфікації та сертифікатів калібрування зазначених об’єктів (без зазначення конфіденційної чи іншої чутливої інформації).

9.  Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- надавати послуги, які відповідають всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час надання послуг, що є предметом закупівлі.